Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

КООТ.758726.043 И1

Разраб.

Самойлова

Провер.

Шамраев

Нач.бюро

Н.контр.

Утв.

Узел печатный преобразователя взаимоиндуктивности

БПИ

Инструкция по настройке

Лит.

Листов

4

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

КООТ.758726.043

ПИнд

Содержание					       Лист

1 ВВЕДЕНИЕ	2

2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	2

3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	2

4 КОНТРОЛЬ И НАСТРОЙКА	2

Приложение А	4

Схема настройки БПИ	4

ПРИЛОЖЕНИЕ Б………………………………………………………………….5

Схема расположения элементов блока БПИ  ……………………………………5

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КООТ.758726.043 И1

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая инструкция по  настройке  распространяется на узел печатный преобразователя взаимоиндуктивности (БПИ).

#### 2 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 Собрать схему настройки в соответствии с Приложением А.

2.2 Перед настройкой блока проверить:

а) соответствие монтажа БПИ комплекту технической  документации;

б) отсутствие повреждений изоляции монтажных проводов  и жгутов;

в) качество сварки, пайки, внешней отделки, защитных декоративных покрытий, сборки, выполнения  монтажа, отсутствие механических повреждений;

г) соответствие материалов и комплектующих изделий;

д) качество затяжки крепежных соединений;

е) качество антикорозионных и гальванических покрытий;

#### 3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 К работам по  настройке  допускается  персонал,  имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

3.2 Работы, связанные с проведением настройки,  в  отношении мер по

электробезопасности относятся к работам с  напряжением  до 1000В.

#### 4 КОНТРОЛЬ И НАСТРОЙКА

4.1 Проверка БПИ на функционирование

4.1.1 Подсоедините БПИ в  соответствии  со  схемой ПРИЛОЖЕНИЕ А.

4.1.2 На магазине комплексной взаимной индуктивности LP1 устанавливают значение индуктивности 0,00 мГн, тумберы μ, μо устанавливают в положение “-”, тумблер φ1 – в положение 0,55 rad, переключатель μо – в положение 0, ручку ε – на отметку 1 .

4.1.3 Подайте питание на схему настройки.

4.1.4 Убедитесь, что напряжение на выводе  1  микросхемы  D3 равно минус (12±0,5)В,  на выводе  28  (12±0,5)В  относительно контакта 8 D1 БПИ, а на выводах  2,3  напряжение синусоидальной формы амплитудой  (2±0,5)В

и частотой (2±0,5)кГц  относительно контакта 8 D1 БПИ.

4.1.5 Установите на магазине комплексной взаимной индуктивности LP1 значение  входного сигнала, равное нижнему значению диапазона изменения взаимоиндуктивности (0 мГн или -10 мГн).

Контролируя по прибору Р1, вращением вала подстроечного резистора R3 БПИ установите напряжение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КООТ.758726.043 И1

равное (1±0,005)В.

4.1.6 Установите на магазине комплексной взаимной индуктивности LP1 значение  входного сигнала, равное верхнему значению диапазона изменения взаимоиндуктивности (10 мГн или +10 мГн).

Контролируя по прибору Р1, вращением вала подстроечного резистора R2 БПИ установите напряжение  равное (5±0,005)В.

4.1.7 Повторяя п.п. 4.1.5, 4.1.6 добейтесь приемлемой точности преобразования.

4.1.8 Второй и третий канал БПИ настраивается аналогично первому. Подстройка по пункту 4.1.5 для канала №2 производится резистором R6, для канала №3 резистором R9. Подстройка по пункту 4.1.6 для канала №2 производится резистором R5, для канала №3 резистором R8.

4.1.9 Регулирование значений выходного сигнала допускается производить совместно с датчиком только в том случае, когда датчик будет использоваться в паре с настраиваемым преобразователем.

4.1.10 Подсоедините узел печатный БПИ в  соответствии  со  схемой

настройки, вместо магазина комплексной взаимной индуктивности LP1 подключают датчик с дифференциальным трансформатором.

4.1.11 Повторяя п.п. 4.1.5, 4.1.6 добейтесь приемлемой точности преобразования, задавая на вход датчика параметры, соответствующие изменению взаимоиндуктивности в диапазоне 0-10 мГн либо -10 + 10 мГн.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КООТ.758726.043 И1

Приложение А

#### Схема настройки  блока БПИ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КООТ.758726.043 И1

Приложение Б

#### Сборочный чертеж платы преобразователя индуктивности БПИ.